- 工作场所物理因素测量第7部分高温GBZ/T189.7-2007

发布单位:安徽安监局 时间：2010-08-31查看次数：659

1.范围

本标准规定了工作场所高温作业WBGT指数测量方法。

本标准适用于高温作业的WBGT指数的测量。

2  测量仪器

2.1  WBGT指数测定仪，WBGT指数测量范围为21℃～49℃，可用于直接测量。

2.2  干球温度计（测量范围为10℃～60℃。）、自然湿球温度计（测量范围为5℃～40℃）、黑球温度计（直径为150mm或50mm的黑球，测量范围为20℃～120℃）。分别测量三种温度，通过下列公式计算得到WBGT指数。

室外：WBGT = 湿球温度（℃）×0.7＋黑球温度（℃）×0.2＋干球温度（℃）×0.1

室内：WBGT = 湿球温度（℃）×0.7＋黑球温度（℃）×0.3

2.3 辅助设备

三脚架、线缆、校正模块。

3  测量方法

3.1 现场调查

3.1.1 了解每年或工期内最热月份工作环境温度变化幅度和规律。

3.1.2 工作场所的面积、空间、作业和休息区域划分以及隔热设施、热源分布、作业方式等一般情况，绘制简图。

3.1.3 工作流程包括生产工艺、加热温度和时间和生产方式等。

3.1.4 工作人员的数量、工作路线、在工作地点停留时间、频度及持续时间等。

3.2  测量

3.2.1 测量前应按照仪器使用说明书进行校正。

3.2.2 确定湿球温度计的储水槽注入蒸馏水, 确保棉芯干净并且充分浸湿，注意不能添加自来水。

3.2.3 在开机的过程中, 如果显示的电池电压低，则应更换电池或者给电池充电。

3.2.4 测定前或者加水后，需要10min的稳定时间。

4  测点选择

4.1 测点数量

4.1.1 工作场所无生产性热源，选择3个测点，取平均值；存在生产性热源的工作场所，选择3～5个测点，取平均值。

4.1.2 工作场所被隔离为不同热环境或通风环境，每个区域内设置2个测点。取平均值。

4.2 测点位置

4.2.1 测点应包括温度最高和通风最差的工作地点。

4.2.2 劳动者工作是流动的，在流动范围内，相对固定工作地点分别进行测量，计算时间加权WBGT指数。

4.2.3 测量高度：立姿作业为1.5m；坐姿作业为1.1m。作业人员实际受热不均匀时，应分别测量头部、腹部和踝部，立姿作业为1.7m、1.1m、0.1 m；坐姿作业为1.1m、0.6m和0.1m。WBGT指数的平均值按下列公式计算：

式中：WBGT——WBGT指数平均值；

WBGT头——测得头部的WBGT指数；

WBGT腹——测得腹部的WBGT指数；

WBGT踝——测得踝部的WBGT指数。

5 测量时间

5.1 常年从事高温作业，在夏季最热月测量；不定期接触高温作业，在工期内最热月测量；从事室外作业，在最热月晴天有太阳辐射时测量。

5.2 作业环境热源稳定时，每天测3次，工作班开始后及结束前0.5h分别测1次，工中测1次，取平均值。如在规定时间内停产，测量时间可提前或推后。

5.3 作业环境热源不稳定，生产工艺周期变化较大时，分别测量并计算时间加权平均WBGT指数。

5.4测量持续时间取决于测量仪器的反应时间。

6  测量条件

6.1 测量应在正常生产情况下进行。

6.2 测量期间避免受到人为气流影响。

6.3 WBGT指数测定仪应固定在三脚架上，同时避免物体阻挡辐射热或者人为气流，测量时不要站立在靠近设备的地方。

6.4 环境温度超过60℃，可使用遥测方式，将主机与温度传感器分离。

7  时间加权平均WBGT指数计算

在热强度变化较大的工作场所，应计算时间加权平均WBGT指数，公式为：

式中：—时间加权平均WBGT指数；

—劳动者在第1，2…n个工作地点实际停留的时间；

WBGT1 、WBGT2 …WBGTn—时间时的测量值。

8  测量记录

测量记录应该包括以下内容：测量日期、测量时间、气象条件（温度、相对湿度）、测量地点（单位、厂矿名称、车间和具体测量位置）、被测仪器设备型号和参数、测量仪器型号、测量数据、测量人员等。

9  注意事项

在进行现场测量时，测量人员应注意个体防护。